LS-75HV 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
LS-75HV 立式脉动真空蒸汽灭菌器，以下整理对应型号的官方技术参数，便于核对设备容量、工作条件和安装尺寸。
功能与配置
• 微电脑控制，液晶显示屏全程直观显示灭菌过程，触摸式按键。(可选7英寸高清触摸屏)
• 温度、压力、时间、真空度全程动态显示；运行过程状态显示
• 进水、脉动真空、升温、灭菌、排水排汽、真空干燥全过程自动进行
• 三次脉动真空、真空度可达到-0.081MPa，确保抽出敷料、A、B类空腔器械内空气
• 设有器械、敷料、橡胶、液体四个固定程序，另设有用户自定义灭菌程序
• 设有标准PT/TT测试接口，方便用户进行检测
• 独立蒸汽发生器设计，热效率高
• 灭菌结束后多次脉动式真空干燥系统，确保灭菌物品干燥效果良好
• 设有0.22μm细菌空气过滤器，保证破除真空的空气为无菌空气，避免再次污染
• 手轮平移式快开门结构，自涨式密封
技术参数
	技术参数/型号
	LS-50HV
	LS-75HV
	LS-100HV

	灭菌室有效容积
	50L Φ340×550mm
	75L Φ400×600mm
	100L Φ440×650mm

	设计压力
	0.3MPa

	设计温度
	150℃

	最高工作压力
	0.25MPa

	最高工作温度
	138℃

	热均匀度
	≤±1℃

	计时选择范围
	0~99min

	功率/电源电压
	(3.2+1.6)kW/AC220V 50 Hz
	(3.2+1.8)kW/AC220V 50 Hz
	(3.2+1.9)kW/AC220V 50 Hz

	外形尺寸(mm)
	700×520×1250
	700×520×1250
	820×560×1270

	运输尺寸(mm)
	740×550×1270
	780×600×1410
	950×680×1430

	毛重/净重
	137kg/114kg
	168kg/142kg
	190kg/168kg
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