WS-280YDD 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
WS-280YDD 卧式压力蒸汽灭菌器，以下整理对应型号的官方技术参数，便于核对设备容量、工作条件和安装尺寸。
功能与配置
• 灭菌过程自动控制，无须监管，使用方便
• 具有烘干功能，达到灭菌物品的干燥作用
• 设有超温、超压自动保护装置
• 安全联锁装置：门未关紧时蒸汽不能进入内层主体并报警提示，灭菌室内压力大于0.027MPa时，门被联锁，不能开门
• 超压保护：压力超过工作压力时安全阀自动泄压保护
• 低水位保护装置：水未到高水位不能启动，低水位缺少时自动断电保护
• 过电流保护：电流过载时电源断路器便自动切断电源
• 整机为不锈钢材料制成
• 带有打印功能
• 密封门没有关闭程序不能启动；一旦程序启动并运行，密封门被锁定，不能开启，确保操作安全
技术参数
	型号 技术参数
	WS-150YDD
	WS-200YDD
	WS-280YDD
	WS-400YDD
	WS-500YDD

	消毒室容积
	150L
Φ440×1000mm
	200L
Φ515×1000mm
	280L
Φ600×1000mm
	400L
Φ700×1100mm
	500L
Φ700×1300mm

	设计压力
	0.3MPa

	设计温度
	150℃

	最高工作压力
	0.25MPa

	最高工作温度
	138℃

	灭菌时间选择范围
	0~99min

	干燥时间选择范围
	0~99min

	热均匀度
	≤±2℃

	功率/电源电压
	9kW/380V 50 Hz
	9kW/380V 50 Hz
	12kW/380V7.50 Hz
	15kW/380V 50 Hz
	18kW/380V 50 Hz

	外形尺寸(mm)
	1400×650×1590
	1400×750×1700
	1540×850×1790
	1640×950×1890
	1800×950×1890

	运输尺寸(mm)
	1560×860×1820
	1560×910×1880
	1680×1060×2050
	1800×1050×2100
	1960×1050×2100

	毛重/净重
	430kg/340kg
	436kg/350kg
	570kg/462kg
	620kg/510kg
	695kg/600kg
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