WG-2.0 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
WG-2.0 采用饱和蒸汽和脉动真空排气方式进行灭菌，并配合真空干燥处理。
功能与配置
• 卧式矩形双层腔体结构。
• 采用 PLC 和触摸屏进行程序选择、参数设置及运行操作。
• 配有气动密封及门联锁结构。
• 支持灭菌过程记录及参数管理。
技术参数
	参数项目
	参数值
	参数项目
	参数值

	设计压力
	0.245MPa
	工作压力
	0.225MPa

	设计温度
	139℃
	工作温度
	105～134℃

	真空度
	-0.09MPa
	温度均匀度
	≤±1℃

	水源压力
	0.15～0.3MPa
	压缩空气压力
	0.3～0.7MPa

	蒸汽压力
	0.3～0.7MPa
	电源
	AC220V 或 AC380V，50 Hz，三相五线制



	型号
	外形尺寸 L×W×H(mm)
	灭菌室尺寸 L×W×H(mm)
	耗汽量(kg)
	耗水量(kg)
	功率(kW)
	净重(kg)

	WG-0.1
	950×1200×1750
	560×400×450
	14
	25
	2+12
	700

	WG-0.15
	1050×1200×1750
	750×400×450
	14
	25
	2+12
	800

	WG-0.2
	1120×1305×1840
	1000×450×450
	16
	30
	2+24
	850

	WG-0.25
	1100×1350×1900
	800×600×600
	18
	35
	2+24
	900

	WG-0.36
	1300×1350×1900
	1000×600×600
	25
	40
	2+24
	1000

	WG-0.6
	1500×1360×1950
	1200×610×910
	30
	45
	3+36
	1400

	WG-0.8
	1800×1360×1950
	1500×610×910
	40
	50
	3
	1600

	WG-1.2
	1750×1440×1950
	1450×680×1180
	48
	55
	4
	1800

	WG-1.5
	2150×1440×1950
	1850×680×1180
	55
	60
	4
	2000

	WG-2.0
	1950×1750×2200
	1600×900×1400
	65
	65
	4.5
	2500

	WG-2.5
	2300×1750×2200
	1950×900×1400
	75
	75
	6
	3000

	WG-3.0
	2700×1750×2200
	2400×900×1400
	90
	90
	8
	3500



参数依据厂家旧版 WG 系列资料整理，配图为厂家 WG 系列外观参考图。
产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/maidongzhenkongmiejunqi/WG-2.0.html
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