TM-20DV 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
TM-20DV 台式脉动真空蒸汽灭菌器。适用于医疗卫生、制药及科研等单位，对手术、齿科和眼科器械、玻璃器皿、药品、培养基及织物敷料等耐受蒸汽的物品进行灭菌。
功能与配置
• 采用三次脉动式预真空及后真空干燥流程。
• 液晶显示工作状态，触摸式按键。
• 真空度可达-0.8bar。
• 全程电脑控制，模块化操作界面。
• 支持BOWIE & DICK蒸汽穿透测试和真空度测试。
• 配有独立蒸汽发生器及内置微型打印机。
• 设有安全阀、手动安全门锁、压力锁紧、故障自检及超温超压保护。
• 净水箱与污水箱分离，配有门联锁。
技术参数
	型号 / 技术参数
	TM-12DV
	TM-20DV
	TM-24DV

	灭菌室容积
	12L Φ200×370mm
	18L Φ250×360mm
	23L Φ250×470mm

	设计压力
	0.3MPa

	设计温度
	150℃

	最高工作压力
	0.25MPa

	最高工作温度
	138℃

	灭菌温度选择
	105～134℃

	计时选择范围
	0～99min

	灭菌室热均匀度
	≤±1℃

	电源 / 功率
	AC220V 50 Hz / 1.8kW
	AC220V 50 Hz / 2kW

	整机外形尺寸(mm)
	480×600×400
	480×680×455

	包装尺寸(mm)
	580×790×580

	毛重 / 净重
	48kg / 43kg
	56kg / 47kg
	57kg / 53kg
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