WS-150YV 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
WS-150YV 卧式脉动真空蒸汽灭菌器。采用压力饱和蒸汽进行灭菌，以脉动真空排气方式清除冷空气，并通过真空与夹层加热完成干燥，适用于手术器械、敷料、药品、培养基及食品等物品。
功能与配置
• 灭菌过程采用微机自动控制。
• 支持三次或以上脉动真空。
• 自带蒸汽发生器，配有活动灭菌车。
• 采用圆形双层内腔，具有深度烘干功能。
• 配有打印功能及Bowie & Dick测试功能。
• 设有超温、超压、低水位、过电流及门联锁保护。
• 密封门采用手动旋转铰链结构，带压力安全联锁。
• 灭菌室采用不锈钢材料。
技术参数
	型号 / 技术参数
	WS-100YV
	WS-150YV
	WS-200YV
	WS-300YV

	灭菌室容积
	100L Φ440×670mm
	150L Φ440×1000mm
	200L Φ515×1000mm
	300L Φ600×1080mm

	设计压力
	0.3MPa

	设计温度
	150℃

	最高工作压力
	0.25MPa

	最高工作温度
	138℃

	灭菌温度选择范围
	115～134℃

	灭菌时间选择范围
	0～99min

	干燥时间选择范围
	0～99min

	热均匀度
	≤±2℃

	真空极限
	-0.08MPa

	功率 / 电源
	10kW / AC380V 50 Hz
	13kW / AC380V 50 Hz

	外形尺寸(mm)
	1400×660×1640
	1400×750×1740
	1520×850×1850

	运输尺寸(mm)
	1560×820×1820
	1560×910×1880
	1680×1080×2100

	毛重 / 净重
	430kg / 376kg
	458kg / 404kg
	505kg / 440kg
	613kg / 528kg
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