# WG-0.25JS 产品资料

本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。

# 产品概述

WG-0.25JS 机动门脉动真空灭菌器。利用饱和蒸汽对物品进行灭菌，通过脉动真空方式排除冷空气，并配合夹套加热干燥，适用于医院消毒供应室、第三方消毒供应中心等场所的器械、敷料、橡胶、管腔器械、植入性器械及液体。

# 功能与配置

• 方形双层主体结构。

• 门采用机动开关密封方式，双门设有安全联锁。

• 内胆和门板等接触蒸汽部件采用不锈钢材料。

• 配有标准GMP验证接口。

• 采用PLC及触摸屏控制，可选择程序、设置参数并处理运行报告。

• 支持多种安全和报警功能。

• 复动缸式门结构，支持真空干燥。

技术参数

| 参数项目 | 参数值 | 参数项目 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内室设计压力 | -0.1～0.3MPa | 内室安全阀开启压力 | 0.28MPa |
| 夹套设计压力 | 0.3MPa | 夹套安全阀开启压力 | 0.28MPa |
| 设计温度 | 150℃ | 灭菌温度控制精度 | 0～2℃ |
| 最高工作温度 | 138℃ | 温度均匀性 | ±1℃ |
| 最高工作压力 | 0.25MPa | 负压脉动真空幅值及次数 | 幅值-80～0kPa，次数1～99 |
| 真空泄漏率 | ≤0.13kPa/min | 跨压脉动次数 | 幅值-80～80kPa，次数1 |
| 极限真空度 | -96kPa | 正压脉动次数 | 1～3 |

| 产品型号 | 内胆宽×高(mm) | 内胆深度(mm) | 容积(L) | 外形长×宽×高(mm) | 重量(kg) | 耗汽量(kg/C) | 耗水量(kg/C) | 电源 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WG-0.25JS(F) | 550×550 | 845 | 250 | 1150×1310×1880 | 750 | 18 | 120 | 380V 50 Hz | 2kW + 24kW（选配） |
| WG-0.36JS(F) | 610×610 | 1000 | 360 | 1320×1350×1930 | 850 | 22 | 180 | 380V 50 Hz | 2kW + 24kW（选配） |
| WG-0.6JS(F) | 610×910 | 1150 | 600 | 1470×1410×2100 | 1250 | 35 | 320 | 380V 50 Hz | 3kW + 36kW（选配） |
| WG-0.8JS(F) | 610×910 | 1490 | 800 | 1820×1410×2100 | 1350 | 47 | 400 | 380V 50 Hz | 3.5kW + 48kW（选配） |
| WG-1.0JS(F) | 610×910 | 1815 | 1000 | 2150×1410×2100 | 1550 | 55 | 500 | 380V 50 Hz | 3.5kW + 48kW（选配） |
| WG-1.2JS(F) | 680×1180 | 1500 | 1200 | 1820×1490×2050 | 1650 | 65 | 600 | 380V 50 Hz | 3.5kW + 72kW（选配） |
| WG-1.5JS | 680×1180 | 1900 | 1500 | 2220×1490×2050 | 1850 | 80 | 750 | 380V 50 Hz | 4kW |
| WG-2.0JS | 900×1380 | 1650 | 2000 | 1980×1750×2160 | 2300 | 106 | 1000 | 380V 50 Hz | 4.5kW |
| WG-2.5JS | 900×1392 | 2000 | 2500 | 2350×1750×2160 | 2700 | 132 | 1250 | 380V 50 Hz | 6kW |
| WG-3.0JS | 900×1380 | 2494 | 3000 | 2830×1860×2160 | 3500 | 160 | 1500 | 380V 50 Hz | 8kW |
| WG-4.0JS | 900×1380 | 3250 | 4000 | 3580×1860×2160 | 4500 | 215 | 2000 | 380V 50 Hz | 8kW |

型号后缀F表示选配内置蒸汽发生器，表内功率加号后的24、36、48、72kW为选配发生器功率。

产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/maidongzhenkongmiejunqi/WG-0.25JS.html