WG-2.0JS 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
WG-2.0JS 机动门脉动真空灭菌器。利用饱和蒸汽对物品进行灭菌，通过脉动真空方式排除冷空气，并配合夹套加热干燥，适用于医院消毒供应室、第三方消毒供应中心等场所的器械、敷料、橡胶、管腔器械、植入性器械及液体。
功能与配置
• 方形双层主体结构。
• 门采用机动开关密封方式，双门设有安全联锁。
• 内胆和门板等接触蒸汽部件采用不锈钢材料。
• 配有标准GMP验证接口。
• 采用PLC及触摸屏控制，可选择程序、设置参数并处理运行报告。
• 支持多种安全和报警功能。
• 复动缸式门结构，支持真空干燥。
技术参数
	参数项目
	参数值
	参数项目
	参数值

	内室设计压力
	-0.1～0.3MPa
	内室安全阀开启压力
	0.28MPa

	夹套设计压力
	0.3MPa
	夹套安全阀开启压力
	0.28MPa

	设计温度
	150℃
	灭菌温度控制精度
	0～2℃

	最高工作温度
	138℃
	温度均匀性
	±1℃

	最高工作压力
	0.25MPa
	负压脉动真空幅值及次数
	幅值-80～0kPa，次数1～99

	真空泄漏率
	≤0.13kPa/min
	跨压脉动次数
	幅值-80～80kPa，次数1

	极限真空度
	-96kPa
	正压脉动次数
	1～3



	产品型号
	内胆宽×高(mm)
	内胆深度(mm)
	容积(L)
	外形长×宽×高(mm)
	重量(kg)
	耗汽量(kg/C)
	耗水量(kg/C)
	电源
	功率

	WG-0.25JS(F)
	550×550
	845
	250
	1150×1310×1880
	750
	18
	120
	380V 50 Hz
	2kW + 24kW（选配）

	WG-0.36JS(F)
	610×610
	1000
	360
	1320×1350×1930
	850
	22
	180
	380V 50 Hz
	2kW + 24kW（选配）

	WG-0.6JS(F)
	610×910
	1150
	600
	1470×1410×2100
	1250
	35
	320
	380V 50 Hz
	3kW + 36kW（选配）

	WG-0.8JS(F)
	610×910
	1490
	800
	1820×1410×2100
	1350
	47
	400
	380V 50 Hz
	3.5kW + 48kW（选配）

	WG-1.0JS(F)
	610×910
	1815
	1000
	2150×1410×2100
	1550
	55
	500
	380V 50 Hz
	3.5kW + 48kW（选配）

	WG-1.2JS(F)
	680×1180
	1500
	1200
	1820×1490×2050
	1650
	65
	600
	380V 50 Hz
	3.5kW + 72kW（选配）

	WG-1.5JS
	680×1180
	1900
	1500
	2220×1490×2050
	1850
	80
	750
	380V 50 Hz
	4kW

	WG-2.0JS
	900×1380
	1650
	2000
	1980×1750×2160
	2300
	106
	1000
	380V 50 Hz
	4.5kW

	WG-2.5JS
	900×1392
	2000
	2500
	2350×1750×2160
	2700
	132
	1250
	380V 50 Hz
	6kW

	WG-3.0JS
	900×1380
	2494
	3000
	2830×1860×2160
	3500
	160
	1500
	380V 50 Hz
	8kW

	WG-4.0JS
	900×1380
	3250
	4000
	3580×1860×2160
	4500
	215
	2000
	380V 50 Hz
	8kW



型号后缀F表示选配内置蒸汽发生器，表内功率加号后的24、36、48、72kW为选配发生器功率。
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